| 文档编号 Document No. | Partridge(DSP) -VN |
| --- | --- |
| 页 数 Total Page No. | 6 |

Partridge(DSP) 版本说明书

(Version Notes)

| 编制人Author | 叶群松 | 发布日期 Release Date | 2014-2-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 Approver |  | 批准日期 Approval Date |  |

RIGOL Technologies, Inc.

版权所有

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 修改描述 Modification Description | 作者 Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011-09-21 | 1.0 | 基于00.02.08.00.01版本修改，增加DG1022-CN支持。 | 韩红瑞 |
| 2011-10-21 | 1.1 | 修改噪声周期问题，修改TD上的Bug | 韩红瑞 |
| 2011-10-23 | 1.2 | 修改了开机概率死机的问题 | 韩红瑞 |
| 2012-01-12 | 1.3 | 修改了校准过程中DC -6.25V点校验不过的问题 | 韩红瑞 |
| 2012-07-05 | 1.4 | 1、修改了Burst手动触发时波形输出不正确问题。 2、修改了帮助中技术支持内容。 3、修改了屏幕背光问题。 | 韩红瑞 |
| 2014-1-9 | 1.5 | 1、使用外部时钟源同步DG1022，输出波形不同步问题（外频校准值精度不够造成的）。 2、外接时钟源，上次设置，重启后打开CH1显示过载保护，输出关闭 3、CH2任意波单通道图形模式显示有问题 4、AM调制，调制波选择Arb.Arb采用易失波形时，输出的波形不对。 5、兼容以前03.09逻辑版本和最新的03.11逻辑版本。 | 韩红瑞 |

目录Catalog

1	版本编号 Version Number	4

2	发布时间 Release Date	4

3	交付物Deliverables	4

4	运行环境Runtime Environment	4

5	版本升级说明Update Instructions	4

6	功能变更Function Changes	5

7	此版本修改的BUG (Defects Fixed)	6

# 版本编号 Version Number

00.02.12.00.00

00.02.12 （非工程模式）

# 发布时间 Release Date

2014-02-24

# 交付物Deliverables

- 版本说明书一份;

- Partridge (DSP)code.rar  源程序;

- Partridge(DSP)update.rar常规升级文件。

- Partridge(Boot)update.rar裸机升级文件(仅用于工厂生产)。

# 运行环境Runtime Environment

- 硬件环境：运行于DG1022硬件平台。

- 软件环境：仅作为00.03.00.09.00.02.10.00.01（含）以上的高版本。

# 版本升级说明Update Instructions

[说明]

描述软件版本向前兼容性，即在以前哪些软件版本上可以升级。

（1）	当发生前后版本不兼容问题时，前后版本间用加粗有色线条隔开。

（2）	软件中红色细线：软件数据结构变化，导致用户数据可能不兼容，需要使用工具转换；

（3）	同一颜色的粗线：描述不同模块之间的兼容；不能跨粗线升级。

| DSP | FPGA版本 | 硬件版本 |
| --- | --- | --- |
| 00.02.07.00.05 | 00.06 | 02 |
| 00.02.08.00.01 | 00.08 | 03 |
| 00.02.10.00.01 | 00.08 | 03 |
| 00.02.10.00.02 | 00.08 | 03 |
| 00.02.10.00.03 | 00.08 | 03 |
| 00.02.11.00.00 | 00.09 | 03 |
| 00.02.12.00.00 | 00.11 | 03 |

特殊说明：

# 功能变更Function Changes

[说明]

- 该版本增加，修改或取消的功能列表，E：增加Enhancements ；C：取消Cancellation ；M：修正Modification

- 新版本的变更描述表格在前面。

| Version：00.02.12.00.00 | Date：2014-2-24 |
| --- | --- |
|  | 使用外部时钟源同步DG1022，输出波形不同步问题（外频校准值精度不够造成的）。 Fixed the bug that result in the output signal is not synchronization( when the device worked in external clock source mode). | M |
|  | 外接时钟源，上次设置，重启后打开CH1显示过载保护，输出关闭 Fixed the bug that result in the device to turn off the output (when it worked in external clock source mode and is booted from last setting). | M |
|  | CH2任意波单通道图形模式显示有问题。 Fixed the bug that result in the graph view of CH2 is showed wrong. | M |
|  | 兼容以前03.09逻辑版本和最新的03.11逻辑版本。 The version compatible the FPGA version 03.09 and 03.11. | M |
|  | AM调制，调制波选择Arb.Arb采用易失波形时，输出的波形不对. Fixed the bug that result in AM modulation is wrong(when the modulation shape is chose as Arb, and the Arb is volatile shape). | M |

# Footnotes

XXXX为项目名称，YYY为配置项

日期格式为YYYY-MM-DD

定义的版本号，不同项目的版本编号有所不同，一般定义规则为：硬件.FPGA.软件1.软件2.软件3；如果发布为FPGA，只需 硬件.FPGA；如果发布软件，必须为 硬件.FPGA.软件1.软件2.软件3

格式为YYYY-MM-DD，如2012-8-2

交付给发布对象的升级文件，烧录程序，代码或文档；（配置项），内容完整，为发布对象提供齐全的交付物，没有遗漏也没有冗余，说明清晰，详细说明每个交付物的内含物。

描述该交付物的运行环境，1嵌入式系统的运行环境包括硬件平台，FPGA平台和相关嵌入式系统版本等；2上位机系统的运行环境包括下位机系统版本、操作系统和运行配置等