| 文档编号 Document No. | DP800(Arm) -VN |
| --- | --- |
| 页 数 Total Page No. | 14 |

DP800(Arm) 版本说明书

(Version Notes)

| 编制人Author | 叶群松 | 发布日期 Release Date | 2015-04-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准人 Approver |  | 批准日期 Approval Date |  |

RIGOL Technologies, Inc.

版权所有

修订记录Revision record

| 日期 Date | 修订版本Revision version | 修改描述 Modification Description | 作者 Author |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012-10-11 | 1.0 | 1，发布第一个正式版本版本，用于测试、生产，需要进行详细功能测试。 | 叶群松 |
| 2012-10-23 | 1.1 | 1，解决TD上的BUG，进一步稳定版本，用于第一批发货的机器生产、测试。 | 叶群松 |
| 2012-10-25 | 1.2 | 1,解决TD上的BUG，进一步稳定版本，用于第一批发货的机器生产和测试。 | 叶群松 |
| 2012-10-26 | 1.3 | 1,解决TD上的BUG，进一步稳定版本，用于第一批发货的机器生产和测试，增加USB-GPIB卡的基本支持。 | 叶群松 |
| 2012-10-29 | 1.4 | 应老板要求，紧急调整琥珀色的配色，请简单测试主题颜色相关部分内容后尽快下发工厂。 | 叶群松 |
| 2012-11-05 | 1.5 | 整合全命令集功能，增加RGB亮度配置，请详细测试。 | 叶群松 |
| 2012-11-16 | 1.6 | 修改TD上的BUG，请回归后进行全功能覆盖测试。 | 叶群松 |
| 2012-11-28 | 1.7 | 1，修改TD上的BUG； 2，使用FSL的Bootlet，更新Bootloader版本号为01.04. | 叶群松 |
| 2012-12-12 | 1.8 | 1，修改TD上的BUG； 2，增加用户定制界面功能，需要升级Bootloader； 3，修改模拟板滤波器配置，增加稳定性，需要升级模拟板程序。 | 叶群松 |
| 2013-01-31 | 1.9 | 1，修改TD上提出的BUG。 | 叶群松 |
| 2013-03-18 | 2.0 | 1，修改“ALL ON/OFF”按键在远程时不能使用的问题； 2，修改LAN设置下手动IP地址保存方式，以便手动IP地址不丢失； 3，调整菜单，主要是英文翻译及缩写方式； 4，使用了新的LXI库，支持Socket； 5，该版本各接口均经过7*24小时不间断测试。 | 叶群松 |
| 2013-5-23 | 2.1 | 1，在00.01.04.00.00的基础上发布流水版本，解决在上一个版本中测出的BUG； 2，修改OTP温度上限； 3，解决在上一个版本中LXI连接时导致死机的BUG以及读录制文件死机的BUG； 4，增加DP821A和DP811A机体温度的获取。 | 叶群松 |
| 2013-06-27 | 2.2 | 1， 修改数字板和模拟板之间通信的方式为DMA，不使用MQX提供的驱动； 2， 修改校准值双备份； 3， 修改DP811A等型号的校准点上限。 | 叶群松 |
| 2013-07-24 | 2.3 | 1， 增加ADC一键自校准功能，方便用户进行手动校准操作； 2，修改遗留的一些BUG。 | 叶群松 |
| 2013-11-6 | 2.4 | 1，完善命令集，兼容Agilent和以前DP1000命令集； 2，修改ADC失调自校准算法； 3，修改回读值校准系数的使用算法； 4，解决在老版本上升级丢失Mac地址的问题； 5，增加内部OTP功能，用户关闭OTP时会启用内部OTP. | 叶群松 |
| 2014-1-16 | 2.5 | - 加入多国语言菜单； - 优化Trigger功能，切换灵敏度时，响应速度有明显变化，另外修改了Trigger部分的远程命令以及从应用层解决了触发输入使能，触发类型选择电平（高电平或者低电平），并以上次值启动时的死机问题； - 在DP831A和DP832A中加入经典主界面，可通过Display功能下的“显示模式”或者远程命令进行切换； - 加入兼容DP1000的远程命令，包括Timer参数的设置和查询、Timer的开启和查询以及状态文件的存储和调用命令； - 修改ADC自校准按键的位置，并且修改在手动校准界面下可通过通道按键切换当前校准通道的BUG； - 当设定电压超过42V，打开输出时需要确认是否打开输出； - 更换LAN库； - 修改手动校准的BUG； - 升级文件修改格式，需要同步升级Bootloader，否则无法启动。 | 叶群松 |
| 2014-3-3 | 2.6 | 1，修改“高分辨率”选件的显示BUG； 2，增加内部OVP/OCP； 3，修改Bootloader，修改升级文件格式。 | 叶群松 |
| 2014-7-8 | 2.7 | 1，加入繁体中文菜单； 2，扩展录制器的最大录制点数为614400组； 3，显示模式不再受Preset还原默认值的影响。 | 叶群松 |
| 2014-12-16 | 2.8 | 1，更换USB Device库：解决USB Device通信不稳定的问题; 2，更换LXI、SCPI库：实现多接口功能，提高速度； 3，加入俄文菜单； 4，加入键盘锁功能。 5，优化Timer、Delayer和录制器的时间准确度。 | 崔 佳 |
| 2015-04-24 | 2.9 | 1，更换USB Device库; 2，更换LXI、SCPI库； 3，主帮助中加入串并联的帮助信息； 4，加入对DP831、DP811、DP821的支持； 5，修改TD上的BUG。 | 崔 佳 |

目录Catalog

1	版本编号 Version Number	4

2	发布时间 Release Date	4

3	交付物Deliverables	4

4	运行环境Runtime Environment	4

5	版本升级说明Update Instructions	4

6	功能变更Function Changes	5

7	此版本修改的BUG (Defects Fixed)	6

# 版本编号 Version Number

00.01.14.00.03

00.01.14 （非工程模式）

# 发布时间 Release Date

2015-04-24

# 交付物Deliverables

- DP800 (ARM)版本说明书一份；

- DP800(ARM)Update(Factory).rar  升级文件一份，用于工厂生产；

注意：如果用该版本升级将会清除校准值及所有用户数据，慎用！

- DP800(ARM)Update.rar  升级文件一份，用于常规升级；

注意：该版本升级后将更新主程序，并将新的模拟板程序更新到存储器中，但是不会自动下载到模拟板上，需要用户进行手动下载模拟板程序。

- DP800(ARM)Update(Bootloader).rar 升级文件一份，用于升级Bootloader。

注意：该版本用于更新Bootloader程序，Bootloader程序完成机器启动，升级过程切勿断电，该版本一般客户要慎用！

# 运行环境Runtime Environment

DP800系列。

# 版本升级说明Update Instructions

[说明]

描述软件版本向前兼容性，即在以前哪些软件版本上可以升级。

（1）	当发生前后版本不兼容问题时，前后版本间用加粗有色线条隔开。

（2）	软件中红色细线：软件数据结构变化，导致用户数据可能不兼容，需要使用工具转换；

（3）	同一颜色的粗线：描述不同模块之间的兼容；不能跨粗线升级。

（4）  灰色粗线含义：表示不能向前兼容，但是后面会有相应版本能兼容前面的软件，可以等待最新的软件来兼容这些暂时不兼容的版本。

| ARM | 键盘版本 | 模拟板硬件 | 模拟板软件 | Boot版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00.01.01.02.04 | 01.01 | 00 | 01.02 | 01.05 |  |
| 00.01.02.00.03 | 01.01 | 00 | 01.03 | 01.05 | 因为升级模拟板会修改模拟板Flash上存储的一些关键信息，所以无法和以前兼容。 |
| 00.01.03.00.02 | 01.01 | 00、01 | 01.04 | 01.05 | 因为升级模拟板会修改模拟板Flash上存储的一些关键信息，所以无法和以前兼容。 |
| 00.01.04.00.02 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01； DP811A：00； DP821A：00； | 01.05 | 01.05 | 该版本在00.01.03.00.02基础上 修改了默认值的保存结构体，所以 如果用于该版本之前的版本升级， 初次升级后，会将各种系统状态还 原为默认值，包括MAC地址也会被还原成默认值，请慎用。 |
| 00.01.05.00.00 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01； DP811A：00； DP821A：00； | 01.06 | 01.05 | 修改数字板和模拟板之间的通信协议，请务必同步升级模拟板程序。 由于升级模拟板会清除掉模拟板上一些关键信息，所以无法与前兼容。 |
| 00.01.06.00.00 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01； DP811A：00； DP821A：00； | 01.07 | 01.05 | 1，该版本可以兼容 00.01.04.00.02之后的版本。 2,请务必同步升级模拟板程序。 |
| 00.01.08.00.02 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01； DP811A：00； DP821A：00； DP813A：00； | 02.00 | 01.05 | 1，该版本可以兼容00.01.01.02.03之后的所有版本。 2,请务必同步升级模拟板程序。 |
| 00.01.09.00.01 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01； DP811A：00； DP821A：00； DP813A：00； | 02.00 | 01.06 | 1，该版本可以兼容00.01.01.02.03之后的所有版本。 This version is compatible with all the version which after 00.01.01.02.03. 2,请务必同步升级模拟板程序。 Please upgrade the firmware of analog board simultaneously. 3,请务必同步升级Bootloader，否则无法启动。 Please upgrade the bootloader simultaneously, otherwise, it will not be booted correctly. |
| 00.01.10.00.03 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01、02； DP811A：00； DP821A：00； | 02.02 | 01.09 | 该版本需要同步升级Bootloader才能使用,请务必遵循特殊说明中的步骤进行升级，否则将无法启动。 This version requires the newest boot-loader, Please follow the specific guide of upgrading strictly. |
| 00.01.11.00.00 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01、02； DP811A：00； DP821A：00； DP813A：00； | 02.02 | 01.09 | 如果从00.01.09.00.01之前的版本（含）升级到该版本，则需要同步升级Bootloader才能使用,请务必遵循特殊说明中的步骤进行升级，否则将无法启动。 If the version of your device is before 00.01.09(Include), please follow the specific guide of upgrading strictly to update the boot-loader. |
| 00.01.13.00.01 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01、02； DP811A：00,01； DP821A：00； DP813A：00； | 02.03 | 01.09 | 如果从00.01.09.00.01之前的版本（含）升级到该版本，则需要同步升级Bootloader才能使用,请务必遵循特殊说明中的步骤进行升级，否则将无法启动。 If the version of your device is before 00.01.09(Include), please follow the specific guide of upgrading strictly to update the boot-loader. |
| 00.01.14.00.03 | 01.01 | DP831A/DP832A: 00、01、02； DP811A： 00、01、02； DP821A：00； DP813A：00； | 02.04 | 01.09 | 如果从00.01.09.00.01之前的版本（含）升级到该版本，则需要同步升级Bootloader才能使用,请务必遵循特殊说明中的步骤进行升级，否则将无法启动。 If the version of your device is before 00.01.09(Include), please follow the specific guide of upgrading strictly to update the boot-loader. |

特殊说明：

- DP800(Software)Update(Factory).rar升级文件仅用于工厂，会清除校准值及用户数据；

- DP800(Software)Update(Normal).rar升级文件用于一般客户现场升级，会保留用户数据及校准值；

- DP800(Software)Update(Bootloader).rar升级文件仅用于Rigol AE，用于升级Bootloader，升级如果失败，则会导致机器无法启动，需要返厂维修！出现如下情况可能会导致升级失败：a) 升级过程中断电；b) U盘文件错误；c）U盘无法正确访问；d)其他。

DP800(Software)Update(Bootloader).rar only used by Rigol AE, this upgrade file can be used to upgrade the bootloader of DP800, if upgrading failed, it will cause to the DP800 can not boot anymore, then it requests to back to rigol’s factory to fix. In below situation maybe lead to the upgrading failed:

  - Power off while it is upgrading;

  - The upgrade file is wrong.

  - The usb disk can not be accessed correctly by DP800.

  - Other exception operation.

- 模拟板程序升级方法：开机后依次按HELP→HELP，→M4→M2→M1键升级模拟板1程序，→M4→M2→M2升级模拟板2程序。

The steps of upgrading analog board: Press “HelpHelpM4M2M1” continuously to update analog board1, and press “M4M2M2” continuously to update analog board2.

5，00.01.09.00.01之前的版本(含)无法直接升级到该版本，否则会导致无法启动，如果想从00.01.09.00.01之前的版本(含)升级到该版本，需要严格按照如下步骤执行：

The version(00.01.10.00.02) will not be used to update the versions before 00.01.09.00.01(include), if you want to update from the versions before 00.01.09.00.01(include), you must in strict accordance with the following steps:

  - 先升级” DP800(Software)Update(Bootloader).rar”内的程序；（请确保U盘可正确读取，升级过程不断电，否则仪器将彻底无法启动，需要返厂维修）

DP800( (Software)Update(Bootloader).rar不能重复升级，否则无法启动.

At first, you should to update the firmware by using “DP800(Software)Update(Bootloader).rar”（Please assure that the usb disk will be read and wrote by the DP8, and assure that the power of DP8 will not be broken while it is being upgraded, otherwise it will be upgraded fail, it maybe can not be booted anymore.）

Strongly recommend: Upgrading “DP800(Software)Update(Bootloader).rar”must not be repeated, otherwise the dp8 will not be booted anymore.

  - 执行完步骤a)后，设备将无法启动，需要再升级DP800( (Software)Update(Normal).rar内的程序；

After step a), the device can not be booted, you should to update the firmware by using “After step a), the device can not be booted, you should to update the firmware by using “Piranha(DSP)Update.rar”;

  - 从旧版本升级到新版本流程如下：

The update flow is below:

Old Version <= 00.01.09.00.01

Bootloader = 01.09

Current version = 00.01.14.00.03

DP800( (Software)Update(Bootloader).rar

DP800( (Software)Update(Normal).rar

# 功能变更Function Changes

[说明]

- 该版本增加，修改或取消的功能列表，E：增加Enhancements ；C：取消Cancellation ；M：修正Modification

- 新版本的变更描述表格在前面。

中文：

| Version：00.01.14.00.03 |  | Date：2015-04-24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 更换USB Device库; |  | M |
|  | 更换LXI、SCPI库； |  | M |
|  | 在主帮助中加入串并联的帮助信息； |  | E |

English：

| Version：00.01.14.00.03 |  | Date：2015-04-24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Change the USB Device library. |  | M |
|  | Change the LXI and SCPI library. |  | M |
|  | Add the Series-parallel help info in the main help. |  | E |

| Version：00.01.13.00.01 |  | Date：2014-12-16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 更换USB Device库：解决USB Device通信不稳定的问题; Change the USB Device library to fix the bug that USB Device Communication unstable. |  | M |
|  | 更换LXI、SCPI库：实现多接口功能，提高速度； Change the LXI and SCPI library, add the multi-interface communication function, and improve the communication speed. |  | E |
|  | 加入俄文菜单； Add the Russian menu. |  | E |
|  | 加入键盘锁功能； Add the keyboard lock function. |  | E |
|  | 优化定时器、延时器和录制器的时间准确度。 Optimize the timing accuracy of the Timer, the Delayer and the Recorder. |  | M |

| Version：00.01.11.00.00 |  | Date：2014-7-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加入繁体中文菜单。 Add the traditional language menu. |  | E |
|  | 扩展录制器的最大录制点数为614400组。 Expand the point of recorder to 614400. |  | M |
|  | 显示模式不再受Preset还原默认值的影响。 The display mode will not be changed by setting preset. |  | C |

| Version：00.01.10.00.03 |  | Date：2014-5-09 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修改“高分辨率”选件的显示BUG。 Fixed the bug of the display of high resolution option. |  | M |
| 2 | 增加内部OVP/OCP功能。 Add internal ovp/ocp function. |  | E |

| Version：00.01.09.00.01 |  | Date：2014-01-16 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加入多国语言菜单. The version supports multi-country language menu. |  | E |
|  | 优化Trigger功能. Optimize the trigger function. |  | M |
|  | 在DP831A和DP832A中加入经典主界面，可通过Display功能下的“显示模式”或者远程命令进行切换. Add the classic display interface to DP831A and DP832A, the interface just like the GUI of DP832. You can switch the display mode by “display” key in front panel. |  | E |
|  | 加入兼容DP1000的远程命令，包括Timer参数的设置和查询、Timer的开启和查询以及状态文件的存储和调用命令. Add new SCPI command which is compatible with DP1000. |  | E |
|  | 修改ADC自校准按键的位置. Adjust the position of “ADC Cal” menu. |  | M |
|  | 当设定电压超过42V，打开输出时需要确认是否打开输出. It will prompt the warn message while the setting of voltage is bigger than 42V. |  | E |
|  | 更换LAN库. Change the LAN library. |  | M |
|  | 修改手动校准的BUG. Fix the bug about manual calibration. |  | M |
|  | 升级文件修改格式，需要同步升级Bootloader，否则无法启动. Modify the format of upgrade file, it requests to upgrade the bootloader simultaneously, otherwise, it will not boot. |  | M |

| Version：00.01.08.00.02 |  | Date：2013-11-06 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 完善命令集，兼容Agilent和以前DP1000命令集； This version has enhanced the SCPI command to compliant Agilent’s power supply and Rigol’s DP1000. |  | E |
|  | 修改ADC失调自校准算法； This version has improved the algorithm of ADC offset calibration-self. |  | M |
|  | 修改回读值校准系数的使用算法； This version has improved the method of using calibration factor. |  | M |
|  | 解决在老版本上升级丢失Mac地址的问题； This version has fixed the bug that can result in losing MAC address when upgrade from old version. |  | M |
|  | 增加内部OTP功能，用户关闭OTP时会启用内部OTP； This version supports internal otp function, this function will work when user turn off the OTP function. |  | E |

| Version：00.01.06.00.00 |  | Date：2013-07-24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 增加ADC失调值自校准功能。 Add the function: ADC offset self-calibrate. |  | E |

| Version：00.01.05.00.00 |  | Date：2013-06-27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 修改数字板和模拟板之间的通信方式为DMA，彻底解决数字板和模拟板之间通信不稳定的问题。 Fixed the bug: the communication between digital board and analog board was unstable. |  | M |
|  | 增加校准值双备份功能。 Add the function: double back up of calibration factor. |  | E |

| Version：00.01.04.00.02 |  | Date：2013-05-23 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 增加了DP821A和DP811A机体温度的获取。 Add the function to get temperature in DP821A and DP811A. |  | E |
|  | 修改了OTP阈值。 Modified the threshold of OTP. |  | M |

| Version：00.01.03.00.02 |  | Date：2013-03-18 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 修改“ALL ON/OFF”按键在远程模式不能使用的问题。 Fixed the bug which might result in disable of “ALL ON/OFF” key when in remote mode. |  | M |
|  | 修改LAN设置下手动IP地址保存方式，以便手动IP地址不丢失。 This version has changed the way of store IP address. |  | M |
|  | 使用新的LXI库，支持Socket。 This version includes newest LXI library, which supports socket. |  | E |

| Version：00.01.02.00.03 |  | Date：2013-01-31 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照新的命令集评审结果完善命令集部分。 This version is used to Improve the scpi. |  | E |

| Version：00.01.01.02.04 |  | Date：2012-12-13 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 增加定制界面功能，需要01.05的Bootloader版本配合。 Add the function which support user to customize the welcome window , the bootloader with 01.05 is required. |  | E |

XXXX为项目名称，YYY为配置项

日期格式为YYYY-MM-DD

定义的版本号，不同项目的版本编号有所不同，一般定义规则为：硬件.FPGA.软件1.软件2.软件3；如果发布为FPGA，只需 硬件.FPGA；如果发布软件，必须为 硬件.FPGA.软件1.软件2.软件3

格式为YYYY-MM-DD，如2012-8-2

交付给发布对象的升级文件，烧录程序，代码或文档；（配置项），内容完整，为发布对象提供齐全的交付物，没有遗漏也没有冗余，说明清晰，详细说明每个交付物的内含物。

描述该交付物的运行环境，1嵌入式系统的运行环境包括硬件平台，FPGA平台和相关嵌入式系统版本等；2上位机系统的运行环境包括下位机系统版本、操作系统和运行配置等